## 1 koagulologia
dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty na dostawę odczynników do badań laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/TP-MN/8/2022
Pakiet 1 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonania oznaczeń koagulologicznych wraz z wynajęciem jednego analizatora
Wymagane parametry techniczne dotyczące odczynników oraz analizatora: 1. wydajność analizatora minimum 35 testów/godzinę (PT +APTT) 2. automatyczne oznaczanie parametrów wyszczególnionych poniżej. 3. praca z kuwetami jednorazowego użytku. 4. automatyczne usuwanie zużytych kuwet pomiarowych. 5. wykonywanie pomiarów koagulologicznych metodami: wykrzepialną, chromogenną i immunologiczną. 6. minimum 5 pozycji na odczynniki. 7. minimum 10 pozycji na próbki badane. 8. praca z próbkami pierwotnymi. 9. chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora. 10. automatyczna detekcja poziomu odczynników po załadowaniu na pokład analizatora z monitorowaniem poziomu ich zużycia. 11. odczynnik do APTT gotowy do użycia, trwałość minimum 8 dni po otwarciu. 12. podawanie wyników PT w postaci wskaźnika protrombinowego i INR 13. tromboplastyna - odczynnik trwały minimum 4 dni po rozpuszczeniu w temp. 2-8`C, ISI zbliżone do 1,0 (+/-0,1); 14. fibrynogen - oznaczanie metodą Clausa (bez wstępnego rozcieńczania osocza), minimalny zakres pomiarowy przy pierwszym oznaczeniu od 100 do 600 mg/dl 15. kalibratory i osocza kontrolne liofilizowane, mianowane z możliwością zamrażania 16.standardy fibrynogenu: minimum 4 różnych poziomów pokrywających minimalny zakres pomiarowy co najmniej od 100 do 800 mg/dl. 17. analizator współpracujący z siecią informatyczną w laboratorium oraz oprogramowaniem InfoMedica w oparciu dwukierunkową komunikację. 18. oprogramowanie analizatora w języku polskim - dopuszcza się możliwość zaoferowania analizatora posiadającego oprogramowanie w języku angielskim pod warunkiem dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim, zawierającej szczegółowy opis wszystkich wyświetlanych na ekranie analizatora treści i komunikatów. 19. rok produkcji analizatora: nie starszy niż 2018 20. analizator wyposażony w system podtrzymywania pracy w przypadku zaniku napięcia sieciowego 21. kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika 22. identyfikacja próbek pacjenta przy pomocy czytnika barkodów 23. kontrola wewnątrzlaboratoryjna prowadzona codziennie co najmniej na jednym z poziomów. Jeżeli producent zaleca prowadzenie kontroli z inną częstotliwością, dostosować ilość i zakres oferowanych materiałów kontrolnych do wytycznych producenta analizatora. 24. analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych, , identyfikacja próbek pacjenta przy pomocy czytnika barkodów oferujemy analizator (podać nazwę/model, rok produkcji, producenta): .....
L.p. | Nazwa oznaczenia/badania | szacowana ilość badań | nazwa handlowa | nr katalogowy | producent | j.m. | wielkość j.m. | ilość wg j.m. | cena netto j.m. | wartość netto | VAT | wartość brutto
1 | Czas protrombinowy (PT) | 16000 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) | 11000 | [7 empty] | 0 |  | 0
3 | D-dimer | 4000 | [7 empty] | 0 |  | 0
4 | Fibrynogen | 500 | [7 empty] | 0 |  | 0
Kalibratory, materiały kontrolne, materiały zużywalne do wykonania ww. ilości badań
1 | [9 empty] | 0 |  | 0
2 | [9 empty] | 0 |  | 0
3 | [9 empty] | 0 |  | 0
… | [9 empty] | 0 |  | 0
| Czynsz najmu za analizator |  |  |  |  | miesiąc | 1 | 24 |  | 0 |  | 0
wartość pakietu | [9 empty] | 0 |  | 0

## 2 glukoza
dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty na dostawę odczynników do badań laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/TP-MN/8/2022
Pakiet 2 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do wykonania 20 000 badań poziomu glukozy wraz z wynajęciem jednego analizatora
Wymagane parametry techniczne dotyczące odczynników oraz analizatora: 1. pomiar glukozy i mleczanów metodą enzymatyczno-amperometryczną w oparciu o technologię sensorową 2. maksymalna ilość krwi pełnej do badania - 20 mikrolitrów 3. maksymalna objetość odczynnika do oznaczania glukozy we krwi pełnej - 2,0ml 4. odczynniki gotowe do natychmiastowego użycia 5. liniowość oznaczania glukozy 9-900mg/dl 6. stabilność sensora do oznaczeń glukozy - minimum 5000 oznaczeń 7. wydajność 120 testów /godzinę 8. automatyczny podajnik próbek na co najmniej 20 pozycji badanych 9. analizator wyposażony w minimum jedną pozycję na próbki pilne 10. pamięć minimum 500 ostatnich wyników 11. analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych 12. oprogramowanie w języku polskim 13. instrukcja obsługi w języku polskim 14. analizator współpracujący z systemem informatycznym InfoMedica funkcjonującym w laboratorium w oparciu dwukierunkową komunikację 15. rok produkcji oferowanego analizatora: nie starszy niż 2018 rok 16. kontrola wewnątrzlaboratoryjna prowadzona codziennie co najmniej na jednym z poziomów. Jeżeli producent zaleca prowadzenie kontroli z inną częstotliwością, dostosować ilość i zakres oferowanych materiałów kontrolnych do wytycznych producenta analizatora. oferujemy analizator (podać nazwę/model, rok produkcji, producenta): .....
Lp. | Nazwa handlowa | nr katalogowy | producent | j.m. | wielkość j.m. | liczba wg j.m. | cena netto j.m. | VAT | wartość netto | wartość brutto
Odczynniki
1 | [8 empty] | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0
Razem: | [8 empty] | 0 | 0
Materiały kontrolne
1 | [8 empty] | 0 | 0
2 | [8 empty] | 0 | 0
3 | [8 empty] | 0 | 0
Razem: | [8 empty] | 0 | 0
| Czynsz najmu za analizator |  |  | miesiąc | 1 | 24 |  |  | 0 | 0
Wartość pakietu | [8 empty] | 0 | 0

## 3 hematologia
dodatek nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do oferty na dostawę odczynników do badań laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, nr sprawy PCZSzp/TP-MN/8/2022
Pakiet 3 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych do badań hematologicznych wraz wynajęciem dwóch analizatorów
Wymagania dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie trwania umowy do wykonania dwóch przeglądów serwisowych (przyjazd, wymiana części zużywalnych -tylko oryginalne, konserwacja) w terminach wskazanych przez Zamawiającego 2. Analizator CBC+DIF+RET, drugi bez oznaczania retykulocytów jako backap. Analizatory pracujące na jednakowych odczynnikach 3. odczynniki, materiały kontrolne pochodzące od tego samego producenta. 4. wydajność minimum 50 oznaczeń/godzinę w trybie CBC+5DIF 5. różnicowanie WBC na 5 subpopulacji metodą cytometrii przepływowej na każdym analizatorze 6. parametry wydawane na wyniku: WBC wyrażony w # i % ( neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty ), ponadto RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PLT, RET #,%, co najmniej parametry RBC, HGB, HCT, WBC, PLT winny być parametrami oznaczanymi (mierzonymi), diagnostycznymi, z których następnie wyliczane są odpowiednie pozostałe wskaźniki; 7. osobny tryb pomiaru dla płynów z jam ciała, tryb oznaczeń z płynów z jam ciała winien posiadać co najmniej jeden analizator 8. sposób podawania próbki - analizator główny do pomiaru CBC+DIFF+RET z automatycznym podajnikiem na 20 próbek oraz manualnym trybem podawania próbki, natomiast analizator back-up z możliwością co najmniej ręcznego podstawiania próbki; 9. możliwość oznaczania próbek pediatycznych na każdym z analizatorów 10. identyfikowanie próbek za pomocą barkodów 11. zewnętrzna drukarka umożliwiająca wydruk wyników 12. automatyczne monitorowanie odczynników, co najmniej w zakresie ilości zużytej lub pozostałej do wykorzystania oraz terminu przydatności. 13. odczynniki bezcjankowe dla HGB 14. Wynajmowany analizator współpracujący z systemem informatycznym funkcjonującym w laboratorium oraz oprogramowniem Infomedica w oparciu dwukierunkową komunikację. 16.Wynajmowany analizator wyposażony w system podtrzymywania pracy w przypadku zaniku napięcia sieciowego 15. Ilości oferowanych odczynników i pozostałych materiałów niezbędnych do wykonania wymaganej ilości badań winna uwzględniać pracę dwóch analizatorów jednocześnie, na analizatorze głównym planuje się wykonać ok. 70% badań, pozostałą ilość badań na analizatorze rezerwowym. 16. Rok produkcji oferowanego analizatora: analizator główny - nie starszy niż 2018 rok, analizator backup - nie starszy niż 2017 rok, 17. Materiał kontrolny na 3 poziomach, kontrola wewnątrzlaboratoryjna prowadzona codziennie co najmniej na jednym z poziomów. Jeżeli producent zaleca prowadzenie kontroli z inną częstotliwością,dostosować ilość i zakres oferowanych materiałów kontrolnych do wytycznych producenta analizatora. oferujemy analizatory (podać nazwę/model, rok produkcji, producenta): analizator nr 1 .........; analizator nr 2 ......
Lp. | Nazwa oznaczenia/badania | szacowana ilość badań | nazwa handlowa | nr katalogowy | producnet | j.m. | wielkosć j.m. | ilość j.m. | cena netto wg j.m. | wartość netto | VAT | Wwrtośc brutto
odczynniki
1 | CBC+5 DIFF | 15000 | [7 empty] | 0 |  | 0
2 | CBC | 25000 | [7 empty] | 0 |  | 0
3 | RETYKULOCYTY | 400 | [7 empty] | 0 |  | 0
4 | płyny z jam ciała | 100 | [7 empty] | 0 |  | 0
materiały kontrolne, kalibratory
1 | [9 empty] | 0 |  | 0
2 | [9 empty] | 0 |  | 0
3 | [9 empty] | 0 |  | 0
| Czynsz najmu za analizator nr 1 |  |  |  |  | miesiąc | 1 | 24 |  | 0 |  | 0
| Czynsz najmu za analizator nr 2 |  |  |  |  | miesiąc | 1 | 24 |  | 0 |  | 0
Wartość pakietu | [9 empty] | 0 |  | 0